참고 1		라돈 측정시 주의사항 (원자력안전기술원 제공)

1		라돈 특성

○ 라돈의 특성

- 토양, 암석, 건축자재 등에 포함된 미량의 우라늄에서 유래

- 주로 건물하부 토양에서 실내 공간으로 유입되며, 건축재료에서 일부 유입

- 농도가 1/2로 감소(반감기)하는데 약 3.8일 소요되며, 실내공간에 대체적으로 균일하게 분포

○ 토론의 특성

- 라돈의 동위원소로 토양, 암석, 건축자재 등에 포함된 토륨에서 유래

- 실내의 토론은 대부분 건축재료에서 유래되며, 농도가 1/2로 감소(반감기)하는데 55.6초 걸리므로 발생원 표면에 주로 존재하며, 50 cm 이상 떨어지면 대부분 붕괴소멸

2		실내 라돈 측정 방법

○ 측정 위치 선정

- 라돈은 방 안에서 대체적으로 균일하게 분포하므로 측정 위치의 제약이 없으나 다음 장소를 피하여 측정기를 설치

· 벽 또는 천장, 바닥 등으로부터 50 cm 이내

· 출입문 또는 창가

· 전자제품 근처 등

○ 측정 기간

- 단기 측정 : 2 일 ~  3 개월 측정

· 라돈 농도는 일 변화 및 계절 변화가 크므로 일시적으로 라돈 농도는 증가할 수 있음.

· 200 Bq/m3 초과시 재측정 (이때, 전문기관에 의뢰하여 장기 측정 권고)

- 장기 측정 : 최소 3 개월 이상 측정

3		측정 결과 해석

○ 단위 환산 : 국제 표준단위는 Bq이므로 pCi의 사용은 지양

- pCi/L → Bq/m3 환산 방법 : 1 pCi/L x 37 → 37 Bq/m3

○ 판정

- 단기 측정 결과의 평균이 200 Bq/m3 초과시 재측정 (이때, 장기측정 권고)

- 1년간 측정이 바람직하며, 불가피한 경우 3 개월 측정

- 연 평균 결과가 200 Bq/m3 초과시 저감시설 설치 권고

☞ 라돈 농도는 일변화 및 계절 변화가 크므로 일시적인 증가에 놀라거나 불안해 할 필요 없음. 폐암 영향은 고농도의 라돈에 수 십년 간의 지속적으로 노출될 경우 발생할 가능성이 높아지므로 여유있게 천천히 현명하게 대처하는 것이 매우 중요

4		직독식 라돈 측정기 사용시 주의사항(일반적으로 구매가능)

○ 직독식 라돈측정기 : 라돈아이, 싸이렌, 카나리, 에이씽스 등

○ 표시되는 라돈값은 느리게 변하므로, 실제 라돈농도가 떨어졌음에도 불구하고 표시되는 라돈값은 높게 표시될 수 있으므로 상쾌한 수준의 환기 권고

○ 벽에 가까이 붙여 측정하는 경우, 토론이 검출기 내부로 들어가 실제 보다 라돈 농도값이 높게 표시될 수 있음

- 농도값이 장시간 높게 유지되는 경우 측정기를 하루 이상 방치 후 사용

○ 매트리스 등 일상용품에서의 라돈 측정

- 측정기 사용 목적에 벗어나므로 측정을 지양 권고

- 단, 토론의 발생 유무를 확인하고자 하는 경우,

· 일상용품에서 1 m 이상 떨어진 곳에서 먼저 1 시간이상 측정 후

· 일상용품의 실제 사용거리에서 1 시간 이상 측정

- 측정값이 높은 경우, 해당 물품을 폐기 또는 적절한 조치후 재사용

· 비닐, 랩 또는 공기가 잘 안통하는 재질로 된 것으로 덮으면 토론 방출은 현저히 감소하므로 폐기하지 않고 사용 가능

※ 돌, 흙 등에 천연적으로 포함된 미량의 토륨에 의해 토론이 방출되므로 일부 제품의 경우, 모나자이트 함유와 무관하게 측정값이 상승 가능